Il grembiule di protezione dalle radiazioni è realizzato sul lato anteriore con una protezione contro le radiazioni a base di piombo equivalente a 0,50 LE di piombo, mentre sul lato posteriore è realizzato con un materiale a base senza piombo equivalente a 0,25 mm di piombo LE.

Il grembiule di protezione dalle radiazioni è realizzato sul lato anteriore con una protezione contro le radiazioni a base di piombo equivalente a 0,50 LE di piombo, mentre sul lato posteriore è realizzato con un materiale a base senza piombo equivalente a 0,25 mm di piombo LE.

L'etichetta del grembiule deve contenere informazioni sul produttore, informazioni sul fornitore, informazioni sulla taglia, data di produzione, numero di lotto, numero di codice a barre, numero dell'organismo notificato (CE) in conformità con la revisione UE 2016/425.

In termini di utilizzo ergonomico e longevità del grembiule, il rivestimento interno in tessuto e il colore del tessuto del grembiule dovrebbero essere diversi dal rivestimento e dal colore del tessuto esterno. Il grembiule di piombo deve avere sul davanti una tasca per il dosimetro secondo le norme di sicurezza. Su richiesta dell'istituzione e dell'utente, all'interno del camice dovrebbe essere presente una tasca per il dosimetro.

La taglia del grembiule dovrebbe essere scelta dagli utenti e dovrebbe adattarsi al corpo degli utenti. A questo proposito, l’azienda fornitrice del prodotto dovrebbe fornire prodotti nelle taglie xs – s –m-l-xl-xxl-xxxl.

L'etichetta del grembiule deve contenere informazioni sul produttore, informazioni sul fornitore, informazioni sulla taglia, data di produzione, numero di lotto, numero di codice a barre, numero dell'organismo notificato (CE) in conformità con la revisione UE 2016/425.

I grembiuli senza piombo dovrebbero avere opzioni di colore. L'utente dovrebbe essere in grado di scegliere un colore in base alle opzioni colore su richiesta. Dovrebbe esserci un'opzione in tessuto per i grembiuli di piombo. L'utente dovrebbe essere in grado di richiedere il prodotto come oxfort, poliuretano pu, idrofobo o antibatterico su richiesta. Dovrà essere presentato un documento tecnico riguardante il tessuto utilizzato nella produzione del prodotto.

Il grembiule in piombo anti raggi X deve essere prodotto e certificato in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale del 01 maggio 2019 e numerato 30761, nuovo regolamento (UE) 2016/425 Deve.

Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2015 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.

Deve essere presente un certificato ISO45001:2018 per la produzione di prodotti di radioprotezione, valido a livello internazionale, rilasciato da un istituto accreditato per la produzione del prodotto.

Il produttore deve disporre del certificato del sistema di gestione della qualità ISO 13485:2016.

Il produttore deve disporre del certificato del sistema di gestione della qualità ISO 13485:2016.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.

Dovrebbe essere facile da usare e adattarsi al corpo.

I grembiuli senza piombo devono essere numerati con ricamo. Se lo si desidera, è possibile aggiungere il nome in velcro.

Se lo si desidera, è possibile aggiungere maniche ai grembiuli.

Il tessuto utilizzato deve essere impermeabile, facile da pulire per un uso e un'igiene a lungo termine. La tubazione del grembiule deve essere impermeabile.

Il produttore deve fornire una garanzia di 2 (due) anni contro i difetti di produzione dei grembiuli senza piombo.