SPECIFICHE TECNICHE PROTETTIVE DELLA TIROIDE IN PIOMBO

1- LA PROTEZIONE DELLA TIROIDE CONTRO LE RADIAZIONI DEVE ESSERE REALIZZATA CON MATERIALE Pb DA 0,50 mm SUL LATO ANTERIORE. DOVREBBE ESSERE PRESENTATO UN RAPPORTO DI ANALISI RIGUARDANTE IL CONTENUTO DI PIOMBO UTILIZZATO NELLA SUA PRODUZIONE.

Dovrebbe esserci un'opzione modello nel protettore della tiroide. Dovrebbero esserci modelli standard, mantella, panoramica, bambino, mantella e colletto largo. Il prodotto deve essere somministrato in base alla preferenza dell'istituto.

La parte del collo del protettore tiroide deve essere chiusa con un sistema magnetico di nuova generazione per facilità d'uso, non attaccandosi ai capelli dell'utente e per motivi di igiene.

L'etichetta del protettore della tiroide deve contenere informazioni sul produttore, informazioni sul fornitore, informazioni sulla taglia, data di produzione, numero di lotto, numero di codice a barre e numero dell'organismo notificato (CE).

I protettori della tiroide dovrebbero avere opzioni di colore. L'utente dovrebbe essere in grado di scegliere un colore in base alle opzioni colore su richiesta. Dovrebbe esserci un'opzione in tessuto per i protettori della tiroide. L'utente dovrebbe essere in grado di richiedere il prodotto come oxfort, poliuretano PU, idrofobo o antibatterico su richiesta. Dovrà essere presentato un documento tecnico riguardante il tessuto utilizzato nella produzione del prodotto.

Per evitare la contraffazione della produzione di prodotti importati, prodotti che si tenta di importare con licenza all'estero e poi prodotti qui, prodotti che vengono fabbricati illegalmente in Turchia spacciandosi per merci tedesche o di un altro paese e prodotti venduti con altri nomi, se deve essere fornito un prodotto importato, deve essere presentata una dichiarazione di importazione relativa all'acquisto. Deve esserci un periodo accettabile tra la data di importazione della dichiarazione di importazione e la data di vendita del prodotto importato.

I protettori della tiroide dovrebbero avere opzioni di colore. L'utente dovrebbe essere in grado di scegliere un colore in base alle opzioni colore su richiesta. Dovrebbe esserci un'opzione in tessuto per i protettori della tiroide. L'utente dovrebbe essere in grado di richiedere il prodotto come oxfort, poliuretano PU, idrofobo o antibatterico su richiesta. Dovrà essere presentato un documento tecnico riguardante il tessuto utilizzato nella produzione del prodotto.

Per quanto riguarda i protettori della tiroide, questi devono essere prodotti e certificati in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale n. 30761 del 01 maggio 2019, nuovo regolamento (UE) 2016/425

Secondo le vecchie norme per i prodotti, il certificato articolo 11a articolo 11b non deve essere presentato. Questi documenti sono diventati obsoleti e devono essere presentati per la vendita di prodotti certificati secondo la nuova revisione.

Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2015 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.

Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2015 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.

Deve esserci un certificato ISO 45001 per la produzione di prodotti di radioprotezione, valido a livello internazionale, da parte di un istituto accreditato per la produzione del prodotto.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.

Il tessuto utilizzato deve essere impermeabile, facile da pulire per un uso e un'igiene a lungo termine.

Il reparto o il nome utente dovranno essere scritti sul collare o sul collo del prodotto, in linea con la richiesta dell'istituzione.

Il produttore dei protettori della tiroide deve fornire una garanzia di 2 (due) anni contro i difetti di fabbricazione.